采购需求
一、项目概述
[bookmark: OLE_LINK3]因监测工作需要，成都市双流生态环境局拟采购液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(基础配置）一台，适用于环境检测领域水体、土壤中痕量及超痕量有机污染物的分析和快速筛查，满足新污染物测定标准分析方法要求。
二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	套
	1
	带在线固相萃取和自动进样装置


三、配置要求
	序号
	仪器设备
	配置参数要求

	1
	液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1.主要用途
逐步建立分析全氟化合物、抗生素、内分泌干扰物等新污染物监测能力，提升饮用水源地生态环境监测、应急及响应能力和效率，保障居民生活饮用水的用水安全。
2.工作条件：
2.1 工作电压：220V±10%，AC(交流)
2.2 环境温度：15℃-30℃；相对湿度：30%-70%
3. 技术要求
3.1液相色谱参数：
3.1.1 二元梯度泵（分析泵）：
3.1.1.1 双柱塞往复泵
3.1.1.2 自动柱塞清洗装置
3.1.1.3 配置溶剂选择阀
3.1.1.4 流量精密度：≤0.07% 
3.1.1.5 流量准确度：≤±1%
3.1.1.6 流速范围：0.001-5.000mL/min，0.001mL/min步进
3.1.1.7 梯度精密度：≤0.15% 
3.1.1.8 压力运行范围：0-1300bar
3.1.1.9管路材质均为不含氟材质
3.1.2自动进样器（直接进样模式使用）：
3.1.2.1 可进行编程进样
3.1.2.2 最大耐压：≥1300bar
3.1.2.3 进样精密度：≤0.15% 
3.1.2.4 进样位数：≥100位 
3.1.2.5 进样范围：0.1-20µL，增量：≤0.1µL
3.1.2.6 带控温模块，控温范围：4.0℃~40.0℃
3.1.3 柱温箱：
3.1.3.1 温度范围：4℃-85℃，带降温功能
3.1.3.2 柱温箱中需有≥2个独立的控温区
3.1.3.3 色谱柱容量：在同一柱温箱可放置≥2支30 cm色谱柱
3.1.3.4 柱温箱内置阀驱动和独立的两位十通阀
3.1.3.5 配置1个独立阀驱动和1个独立的两位六通阀，可实现直接进样与在线固相萃取快速在线切换
3.1.3.6 温度稳定性：-0.1℃~+0.1℃
3.1.4 在线SPE上样泵:
3.1.4.1 四元低压梯度混合模式
3.1.4.2 流速精密度：≤0.07% 
3.1.4.3 流速范围：0.001-5.0mL/min, 0.001mL/min为增量
3.1.4.4 仪器最高耐压：≥400bar
3.1.5 大体积进样自动进样器：
3.1.5.1具备大体积进样模式，进样范围最高≥500μL 
3.1.5.2可同时放置≥6ml大体积样品瓶≥10个
3.1.5.3自动进样器最高耐压≥400bar 
3.2、三重串联四极杆质谱仪参数：
3.2.1 质量范围：5-2000m/z 
3.2.2 最大扫描速度：≥12000Da/s
3.2.3 ESI+灵敏度：1pg 利血平柱上进样，考察 m/z 609→195，S/N＞1,500,000:1；10fg利血平柱上连续进样8次，不允许挑选数据，峰面积RSD≤10%，考察 m/z 609→195, 检出限≤2fg 
3.2.4 ESI-灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，考察 m/z 321→152，S/N ＞1,500,000:1；10fg氯霉素柱上连续进样8次，不允许挑选数据，峰面积RSD≤10%，考察 m/z 321→152, 检出限≤2fg
3.2.5 质量准确度：≤0.1Da  
3.2.6 质量稳定性：≤0.1Da/24小时
3.2.7 MRM最小离子驻留时间：≤0.5ms
3.2.8 正负离子切换速度：≤25ms 
3.2.9 定量动态范围：≥6个数量级
3.2.10 最大MRM采集速率：≥500 MRM/s
3.2.11 四极杆分辨率：内置多种分辨模式可选，且可实现≤0.4Da高分辨模式
3.2.12.1 离子源具有雾化气、辅助鞘流气和反吹加热氮气
3.2.12.2 离子源喷雾针位置可适应不同流动相，接口适用100%有机相到100%水相
3.2.12.3 真空盾：无需放空便可进行离子源接口部分的维护
3.2.13 离子源接口及传输部件能有效提高离子传输效率并增强离子聚焦
3.2.14 质量分析器：具三重四极杆质谱仪全部扫描功能，一次进样同时获得 MRM 定量图谱及各组分二级全扫描质谱图
3.2.15 四级杆加热最高温度≥100℃或不加热
3.2.16 碰撞池采用≥90度弯曲锥形加速高压技术可降低中性干扰，保证零交叉污染。
3.2.17 检测器：电子倍增器或光电倍增器   
3.2.18 气体要求：采用氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外使用氩气或其他气体（包括空气）。
3.2.19 真空系统：配有前级机械泵和分子涡轮泵，且具有自动断电保护功能
3.2.20 扫描方式：全扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描、正负切换扫描等方式
3.2.21 工作站系统：
3.2.21.1液相色谱和三重串联四极杆质谱能完全兼容，达到性能指标要求 
3.2.21.2自动方法优化软件：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量
3.2.21.3一键式调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正，内置调谐液
3.2.21.4 离子源参数自动优化软件：可自动优化离子源温度，气流压力和速度 
3.2.21.5 一针进样实现多化合物同时检测，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，自动更新、添加保留时间
3.2.21.6 液相色谱各部分模块、阀系统与质谱采用同一软件平台控制，实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集，可实现直接进样模式和在线SPE模式的在线切换
3.2.21.7数据库:配备原厂经标准品获得的二级谱库，包含全氟化合物、新污染物等数据库
3.2.21.8 质谱软件可完全反控阀的程序化运行，且同一阀驱动即可控制所有阀头的类型，无需额外工具即可完成阀头的拆装和更换
3.2.22 氮气发生器：
3.2.22.1 氮气纯度：≥99.9%
3.2.22.2 氮气输出压力：≥0.7MPa
3.2.22.3 供气流量：≥30L/min
3.2.22.4 内置空压机，噪音：≤60dB
4.3 主要消耗品和备件
4.3.1 液相前端在线过滤器1套，含过滤器可更换滤芯10个
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4.3.2 液相2ml样品瓶400个（棕色，含瓶、瓶盖和瓶垫）
4.3.3 液相6ml样品瓶400个（无色，含瓶、瓶盖和瓶垫）
4.3.4 液相色谱柱C18，粒径小于等于3μm，4根（50mm、100mm各两根，内径均为2.1mm）
4.3.5 在线固相萃取小柱，6根
4.3.6 前级机械泵泵油，1L/瓶，4瓶
4.3.7 质谱调谐液1套（100ml）
4.3.8  全套维护工具包1套
4.3.9 无尘清洁布1套


[bookmark: _GoBack]四、项目要求
1.供应商须提供安装、调试、运输和售后服务。
2.质保期：自产品验收完成之日起不少于3年。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如供应商不能及时完成货物维修或货物经供应商3次维修仍不能达到采购合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。
3.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
4.供应商已充分了解采购人对合同设备的性能和技术的需求，响应报价即视为完成本项目全部建设内容的总费用。
5.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
6.商务要求：
6.1交货时间：
在合同签订后60日内送货到采购人指定地点，成交人应当在货到现场后的10个工作日内完成设备安装调试工作，安装调试检验结果记录应真实并提供给采购人。
6.2交货地点：采购人指定地点
6.3付款方式：分期付款
1、合同签订生效后，甲方收到乙方开具的真实有效、合法、与支付金额等额的发票及其他相关支付凭证材料之日，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%；
2、设备到货、安装调试完毕并交付后，甲方对设备验收合格且收到乙方开具的真实有效、合法、对应金额的等额发票及其他相关支付凭证后，2028年支付合同总金额的 50.00%。
6.4履约验收：
（1）验收主体：采购人或采购委托人
（2）验收时间：供应商提出验收申请且达到验收条件10个工作日内，完成验收工作。
（3）验收方式：采购人自行组织验收
（4）履约验收内容：各项技术、服务、商务指标以采购文件要求、中标人响应情况及双方签订的合同条款约定为准。
（5）履约验收标准：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《成都市市级采购项目履约验收实施细则（试行）》（成财规〔2026〕1号）的要求进行验收。
五、报价文件要求
1.公司营业执照、法定代表人身份证复印件、经营许可证/备案证（若有）；
2.前期市场询价报价单：
报价文件必须加盖报价供应商公章（多页加盖骑缝章），必须注明：项目名称、公司名称、地址、联系人、联系电话及邮箱；
3.报价供应商认为其他可自行提供的材料。

